## Sheet1
D1100974 V1 TEST RESULTS
| POWER SUPPLY | [12 empty] | HIGH
| +24 V | -24 V | +17 V | -17 V | TP1 | TP2 | TP5 | TP6 | TP7 | TP9 | TP11 | TP12 | TP13 | PIN 5 | TP12 | TP13 | TP11 | TP6
SERIAL # | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | +17 | -17V | +5V | -15V | +24V | -24V | +15V | +VREF | -VREF | U1 & U7 | NOISE | NOISE | NOISE | NOISE
1103485 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 17.03 | -17.06 | 5.04 | -15.01 | 24.7 | -24.7 | 15.01 | 10 | -10 | YES | 19.21 | 27.5 | 21 | 38
1103486 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 17 | -17 | 5 | -15 | 24 | -24 | 15 | 10 | -10 | YES | 17.5 | 24.1 | 20.4 | 35
1103487 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 17.05 | -17.06 | 5.07 | -15 | 24.71 | -24.7 | 15.01 | 10 | -10 | YES | 18.4 | 22.6 | 17 | 32
1103488 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 17.01 | -17 | 5 | -15 | 24 | -24 | 15 | 10 | -10 | YES | 16.3 | 20.4 | 20 | 30
1103489 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 17 | -17 | 5 | -15 | 24 | -24 | 15 | 10 | -10 | YES | 164 | 21.5 | 21 | 35
| RF IN | [17 empty] | RF POWER | 80 MHZ IN
| POWER MONITORS | [17 empty] | OUT | NOISE
| 13 DBM | 13 DBM | 13 DBM | 10 DBM | 10 DBM | 10 DBM | 7 DBM | 7 DBM | 7 DBM | 0 DBM | 0 DBM | 0 DBM | -10 DBM | -10 DBM | -10 DBM | NONE | NONE | NONE | AT J1 | 10 HZ | 100 HZ | 1000 HZ | 10000 HZ
SERIAL # | INPUT | VOLTS | PWR | INPUT | VOLTS | PWR | INPUT | VOLTS | PWR | INPUT | VOLTS | PWR | INPUT | VOLTS | PWR | INPUT | VOLTS | PWR | PWR MTR | RAW/CALC | 'RAW/CALC | 'RAW/CALC | 'RAW/CALC
1103485 | 13.4 | 1.024 | 13.32 | 10.27 | 1.023 | 13.362 | 7.21 | 1.024 | 13.32 | 0.15 | 1.024 | 13.3 | -9.98 | 2.164 | -63.51 | - | 2.164 | -63.51 | 13.3 | -54/-133 | -79/-165 | -91/-190 | -101/-190.5
1103486 | 13.4 | 1.016 | 13.33 | 10.27 | 1.016 | 13.32 | 7.21 | 1.016 | 13.31 | 0.15 | 1.017 | 13.31 | -9.9 | 2.155 | -63.45 | - | 2.154 | -63.45 | 13.3 | -55/-134.2 | -79/-165.7 | -92/-181.75 | 100/-181.5
1103487 | 13.28 | 1027 | 13.36 | 10.27 | 1.027 | 13.37 | 7.21 | 1.028 | 13.36 | 0.15 | 1.027 | 13.36 | -9.9 | 2.161 | -63.5 | - | 2.116 | -63.79 | 13.36 | -49/-128 | -80/-166 | -93/-182 | 103/-192.5
1103488 | 13.28 | 1.19 | 13.34 | 10.27 | 1.019 | 13.34 | 7.21 | 1.019 | 13.34 | 0.15 | 1.02 | 13.32 | -9.9 | 2.165 | -63.3 | - | 2.16 | -63.4 | 13.3 | -51/-130 | -63/-149 | -89/-178 | -94/-183
1103489 | 13.37 | 1.027 | 13.32 | 10.27 | 1.027 | 13.51 | 7.21 | 1.027 | 13.51 | 0.15 | 1.028 | 13.49 | -9.9 | 2.16 | -63.36 | - | 2.161 | -63.1 | 13.51 | -50/-129.75 | -78/-164.75 | -93/-182.2 | -101/-190.3
_