## 01201110c
AR SS @ 30 deg incidence
backward
Reflectivity, pos 1 |  | 0.00033
Reflectivity, pos 2 |  | NA
slope exponent |  | 1.9
break-over angle, deg |  | 0.007
Max BRDF |  | 5000
large angle BRDF |  | 1e-05
micro-roughness angle |  | 5
micro-roughness constant |  | 29494778.1429
| Angle | Angle(minus) |  | BRDF, pos 1 | BRDF, pos 2 | angle | Instrument | parametric fit
| -85 | 85 | -85 | 1.448e-05 |  |  | 1.137e-06 | 1e-05
| -84.494 | 84.494 | -84.494 | 1.493e-05 |  |  | 4.562e-06 | 1e-05
| -83.988 | 83.988 | -83.988 | 1.5e-05 |  |  | 4.069e-06 | 1e-05
| -83.482 | 83.482 | -83.482 | 1.522e-05 |  |  | 2.637e-06 | 1e-05
| -82.976 | 82.976 | -82.976 | 1.576e-05 |  |  | 1.506e-06 | 1e-05
| -82.47 | 82.47 | -82.47 | 1.591e-05 |  |  | 1.027e-06 | 1e-05
| -81.964 | 81.964 | -81.964 | 1.627e-05 |  |  | 1.019e-06 | 1e-05
| -81.458 | 81.458 | -81.458 | 1.689e-05 |  |  | 1.309e-06 | 1e-05
| -80.952 | 80.952 | -80.952 | 1.679e-05 |  |  | 1.502e-06 | 1e-05
| -80.446 | 80.446 | -80.446 | 1.657e-05 |  |  | 1.862e-06 | 1e-05
| -79.94 | 79.94 | -79.94 | 1.641e-05 |  |  | 3.144e-06 | 1e-05
| -79.434 | 79.434 | -79.434 | 1.659e-05 |  |  | 7.369e-07 | 1e-05
| -78.928 | 78.928 | -78.928 | 1.688e-05 |  |  | 8.292e-07 | 1e-05
| -78.422 | 78.422 | -78.422 | 1.733e-05 |  |  | 1.459e-06 | 1e-05
| -77.916 | 77.916 | -77.916 | 1.72e-05 |  |  | 4.59e-07 | 1e-05
| -77.41 | 77.41 | -77.41 | 1.714e-05 |  |  | 8.864e-07 | 1e-05
| -76.9041 | 76.9041 | -76.9041 | 1.714e-05 |  |  | 1.78e-06 | 1e-05
| -76.3981 | 76.3981 | -76.3981 | 1.703e-05 |  |  | 1.875e-06 | 1e-05
| -75.8921 | 75.8921 | -75.8921 | 1.736e-05 |  |  | 5.366e-07 | 1e-05
| -75.3861 | 75.3861 | -75.3861 | 1.761e-05 |  |  | 1.33e-06 | 1e-05
| -74.8801 | 74.8801 | -74.8801 | 1.739e-05 |  |  | 7.91e-07 | 1e-05
| -74.3741 | 74.3741 | -74.3741 | 1.754e-05 |  |  | 7.11e-07 | 1e-05
| -73.8681 | 73.8681 | -73.8681 | 1.769e-05 |  |  | 6.257e-07 | 1e-05
| -73.3621 | 73.3621 | -73.3621 | 1.778e-05 |  |  | 4.157e-07 | 1e-05
| -72.8561 | 72.8561 | -72.8561 | 1.776e-05 |  |  | 1.347e-06 | 1e-05
| -72.3501 | 72.3501 | -72.3501 | 1.819e-05 |  |  | 6.389e-07 | 1e-05
| -71.8441 | 71.8441 | -71.8441 | 1.796e-05 |  |  | 5.886e-07 | 1e-05
| -71.3381 | 71.3381 | -71.3381 | 1.795e-05 |  |  | 5.953e-07 | 1e-05
| -70.8321 | 70.8321 | -70.8321 | 1.792e-05 |  |  | 8.141e-07 | 1e-05
| -70.3261 | 70.3261 | -70.3261 | 1.788e-05 |  |  | 5.315e-07 | 1e-05
| -69.8201 | 69.8201 | -69.8201 | 1.84e-05 |  |  | 5.034e-07 | 1e-05
| -69.3141 | 69.3141 | -69.3141 | 1.84e-05 |  |  | 1.617e-07 | 1e-05
| -68.8081 | 68.8081 | -68.8081 | 1.83e-05 |  |  | 5.937e-07 | 1e-05
| -68.3021 | 68.3021 | -68.3021 | 1.793e-05 |  |  | 9.989e-07 | 1e-05
| -67.7961 | 67.7961 | -67.7961 | 1.803e-05 |  |  | 1.139e-06 | 1e-05
| -67.2901 | 67.2901 | -67.2901 | 1.812e-05 |  |  | 5.474e-07 | 1e-05
| -66.7841 | 66.7841 | -66.7841 | 1.812e-05 |  |  | 5.298e-07 | 1e-05
| -66.2781 | 66.2781 | -66.2781 | 1.842e-05 |  |  | 1.246e-06 | 1e-05
| -65.7721 | 65.7721 | -65.7721 | 1.893e-05 |  |  | 1.331e-06 | 1e-05
| -65.2661 | 65.2661 | -65.2661 | 1.912e-05 |  |  | 9.485e-07 | 1e-05
| -64.7601 | 64.7601 | -64.7601 | 1.871e-05 |  |  | 1.047e-06 | 1e-05
| -64.2541 | 64.2541 | -64.2541 | 1.867e-05 |  |  | 8.382e-07 | 1e-05
| -63.7481 | 63.7481 | -63.7481 | 1.867e-05 |  |  | 4.368e-07 | 1e-05
| -63.2421 | 63.2421 | -63.2421 | 1.882e-05 |  |  | 3.409e-08 | 1e-05
| -62.7361 | 62.7361 | -62.7361 | 1.889e-05 |  |  | 5.493e-07 | 1e-05
| -62.2301 | 62.2301 | -62.2301 | 1.876e-05 |  |  | 5.578e-07 | 1e-05
| -61.7241 | 61.7241 | -61.7241 | 1.578e-05 |  |  | 3.761e-07 | 1e-05
| -61.2181 | 61.2181 | -61.2181 | 9.385e-06 |  |  | 1.954e-07 | 1e-05
| -60.7121 | 60.7121 | -60.7121 | 3.845e-06 |  |  | 1.651e-07 | 1e-05
| -60.2061 | 60.2061 | -60.2061 | 2.883e-06 |  |  | 1.564e-07 | 1e-05
| -59.7001 | 59.7001 | -59.7001 | 2.502e-06 |  |  | 6.87e-07 | 1e-05
| -59.1941 | 59.1941 | -59.1941 | 1.498e-06 |  |  | 7.204e-07 | 1e-05
| -58.6881 | 58.6881 | -58.6881 | 1.619e-06 |  |  | 3.51e-07 | 1e-05
| -58.1821 | 58.1821 | -58.1821 | 1.621e-06 |  |  | 2.916e-07 | 1e-05
| -57.6761 | 57.6761 | -57.6761 | 1.811e-06 |  |  | 3.822e-07 | 1e-05
| -57.1701 | 57.1701 | -57.1701 | 1.255e-06 |  |  | 2.293e-07 | 1e-05
| -56.6641 | 56.6641 | -56.6641 | 1.363e-06 |  |  | 2.33e-07 | 1e-05
| -56.1581 | 56.1581 | -56.1581 | 1.677e-06 |  |  | 6.136e-07 | 1e-05
| -55.6521 | 55.6521 | -55.6521 | 1.98e-06 |  |  | 5.509e-07 | 1e-05
| -55.1461 | 55.1461 | -55.1461 | 1.63e-06 |  |  | 3.017e-07 | 1e-05
| -54.6401 | 54.6401 | -54.6401 | 3.16e-06 |  |  | 3.236e-07 | 1e-05
| -54.1341 | 54.1341 | -54.1341 | 2.434e-05 |  |  | 5.107e-07 | 1e-05
| -53.6281 | 53.6281 | -53.6281 | 1.906e-05 |  |  | 4.686e-07 | 1e-05
| -53.1221 | 53.1221 | -53.1221 | 2.045e-05 |  |  | 4.62e-07 | 1e-05
| -52.6161 | 52.6161 | -52.6161 | 2.038e-05 |  |  | 1.878e-07 | 1e-05
| -52.1101 | 52.1101 | -52.1101 | 2.049e-05 |  |  | 4.356e-07 | 1e-05
| -51.6041 | 51.6041 | -51.6041 | 2.076e-05 |  |  | 3.338e-07 | 1e-05
| -51.0981 | 51.0981 | -51.0981 | 2.114e-05 |  |  | 4.385e-07 | 1e-05
| -50.5921 | 50.5921 | -50.5921 | 2.097e-05 |  |  | 2.442e-07 | 1e-05
| -50.0861 | 50.0861 | -50.0861 | 2.131e-05 |  |  | 2.864e-07 | 1e-05
| -49.5801 | 49.5801 | -49.5801 | 2.145e-05 |  |  | 2.69e-07 | 1e-05
| -49.0741 | 49.0741 | -49.0741 | 2.141e-05 |  |  | 2.589e-07 | 1e-05
| -48.5681 | 48.5681 | -48.5681 | 2.138e-05 |  |  | 6.051e-07 | 1e-05
| -48.0621 | 48.0621 | -48.0621 | 2.12e-05 |  |  | 4.278e-07 | 1e-05
| -47.5561 | 47.5561 | -47.5561 | 2.106e-05 |  |  | 2.309e-07 | 1e-05
| -47.0501 | 47.0501 | -47.0501 | 2.102e-05 |  |  | 2.309e-07 | 1e-05
| -46.5441 | 46.5441 | -46.5441 | 2.094e-05 |  |  | 4.04e-07 | 1e-05
| -46.0381 | 46.0381 | -46.0381 | 2.078e-05 |  |  | 2.364e-07 | 1e-05
| -45.5321 | 45.5321 | -45.5321 | 2.087e-05 |  |  | 1.75e-07 | 1e-05
| -45.0261 | 45.0261 | -45.0261 | 2.081e-05 |  |  | 3.807e-07 | 1e-05
| -44.5201 | 44.5201 | -44.5201 | 2.097e-05 |  |  | 2.588e-07 | 1e-05
| -44.0141 | 44.0141 | -44.0141 | 2.091e-05 |  |  | 1.96e-07 | 1e-05
| -43.5081 | 43.5081 | -43.5081 | 2.093e-05 |  |  | 2.048e-07 | 1e-05
| -43.0021 | 43.0021 | -43.0021 | 2.1e-05 |  |  | 3.098e-09 | 1e-05
| -42.4961 | 42.4961 | -42.4961 | 2.086e-05 |  |  | 3.618e-08 | 1e-05
| -41.9901 | 41.9901 | -41.9901 | 2.067e-05 |  |  | 1.036e-07 | 1e-05
| -41.4841 | 41.4841 | -41.4841 | 2.04e-05 |  |  | 7.526e-08 | 1e-05
| -40.9781 | 40.9781 | -40.9781 | 2.043e-05 |  |  | 2.473e-07 | 1e-05
| -40.4721 | 40.4721 | -40.4721 | 2.055e-05 |  |  | 3.719e-07 | 1e-05
| -39.9661 | 39.9661 | -39.9661 | 2.053e-05 |  |  | 2.91e-07 | 1e-05
| -39.4601 | 39.4601 | -39.4601 | 2.056e-05 |  |  | 1.539e-07 | 1e-05
| -38.9541 | 38.9541 | -38.9541 | 2.052e-05 |  |  | 1.761e-07 | 1e-05
| -38.4481 | 38.4481 | -38.4481 | 2.032e-05 |  |  | 3.478e-07 | 1e-05
| -37.9421 | 37.9421 | -37.9421 | 1.994e-05 |  |  | 3.98e-07 | 1e-05
| -37.4361 | 37.4361 | -37.4361 | 1.951e-05 |  |  | 1.471e-07 | 1e-05
| -36.9301 | 36.9301 | -36.9301 | 1.959e-05 |  |  | 1.864e-07 | 1e-05
| -36.4241 | 36.4241 | -36.4241 | 1.974e-05 |  |  | 4.755e-08 | 1e-05
| -35.9181 | 35.9181 | -35.9181 | 1.982e-05 |  |  | 4.37e-07 | 1e-05
| -35.4121 | 35.4121 | -35.4121 | 1.968e-05 |  |  | 3.673e-07 | 1e-05
| -34.9061 | 34.9061 | -34.9061 | 1.916e-05 |  |  | 1.222e-07 | 1e-05
| -34.4001 | 34.4001 | -34.4001 | 1.869e-05 |  |  | 6.897e-08 | 1e-05
| -33.8941 | 33.8941 | -33.8941 | 1.867e-05 |  |  | 1.805e-07 | 1e-05
| -33.3881 | 33.3881 | -33.3881 | 1.858e-05 |  |  | 2.358e-07 | 1e-05
| -32.8821 | 32.8821 | -32.8821 | 1.816e-05 |  |  | 7.495e-08 | 1e-05
| -32.3761 | 32.3761 | -32.3761 | 1.738e-05 |  |  | 3.1e-08 | 1e-05
| -31.8701 | 31.8701 | -31.8701 | 1.707e-05 |  |  | 1.989e-07 | 1e-05
| -31.3641 | 31.3641 | -31.3641 | 1.674e-05 |  |  | 3.579e-07 | 1e-05
| -30.8581 | 30.8581 | -30.8581 | 1.599e-05 |  |  | 1.032e-07 | 1e-05
| -30.3521 | 30.3521 | -30.3521 | 1.564e-05 |  |  | 1.715e-07 | 1e-05
| -29.8461 | 29.8461 | -29.8461 | 1.54e-05 |  |  | 1.819e-07 | 1e-05
| -29.3401 | 29.3401 | -29.3401 | 1.523e-05 |  |  | 1.681e-07 | 1e-05
| -28.8341 | 28.8341 | -28.8341 | 1.492e-05 |  |  | 2.817e-07 | 1e-05
| -28.3281 | 28.3281 | -28.3281 | 1.447e-05 |  |  | 1.496e-07 | 1e-05
| -27.8221 | 27.8221 | -27.8221 | 1.432e-05 |  |  | 1.893e-07 | 1e-05
| -27.3161 | 27.3161 | -27.3161 | 1.399e-05 |  |  | 2.269e-07 | 1.0001e-05
| -26.8101 | 26.8101 | -26.8101 | 1.373e-05 |  |  | 2.973e-07 | 1.0001e-05
| -26.3041 | 26.3041 | -26.3041 | 1.344e-05 |  |  | 4.112e-07 | 1.0001e-05
| -25.7981 | 25.7981 | -25.7981 | 1.316e-05 |  |  | 4.504e-07 | 1.0001e-05
| -25.2921 | 25.2921 | -25.2921 | 1.266e-05 |  |  | 1.475e-07 | 1.0001e-05
| -24.7861 | 24.7861 | -24.7861 | 1.198e-05 |  |  | 1.918e-07 | 1.0001e-05
| -24.2801 | 24.2801 | -24.2801 | 1.171e-05 |  |  | 2.993e-07 | 1.0001e-05
| -23.7741 | 23.7741 | -23.7741 | 1.18e-05 |  |  | 3.139e-07 | 1.0001e-05
| -23.2681 | 23.2681 | -23.2681 | 1.148e-05 |  |  | 3.715e-07 | 1.0001e-05
| -22.7621 | 22.7621 | -22.7621 | 1.117e-05 |  |  | 3.456e-07 | 1.0001e-05
| -22.2561 | 22.2561 | -22.2561 | 1.081e-05 |  |  | 1.618e-07 | 1.0001e-05
| -21.7501 | 21.7501 | -21.7501 | 1.023e-05 |  |  | 1.174e-07 | 1.0001e-05
| -21.2441 | 21.2441 | -21.2441 | 9.796e-06 |  |  | 1.615e-07 | 1.0001e-05
| -20.7381 | 20.7381 | -20.7381 | 9.374e-06 |  |  | 3.106e-07 | 1.0002e-05
| -20.2321 | 20.2321 | -20.2321 | 9.221e-06 |  |  | 3.973e-07 | 1.0002e-05
| -19.7261 | 19.7261 | -19.7261 | 8.954e-06 |  |  | 5.371e-07 | 1.0002e-05
| -19.2201 | 19.2201 | -19.2201 | 8.49e-06 |  |  | 3.304e-07 | 1.0002e-05
| -18.7141 | 18.7141 | -18.7141 | 8.259e-06 |  |  | 4.69e-07 | 1.0002e-05
| -18.2081 | 18.2081 | -18.2081 | 7.758e-06 |  |  | 4.815e-07 | 1.0003e-05
| -17.7021 | 17.7021 | -17.7021 | 7.797e-06 |  |  | 3.809e-07 | 1.0003e-05
| -17.1961 | 17.1961 | -17.1961 | 8.312e-06 |  |  | 3.083e-07 | 1.0003e-05
| -16.6901 | 16.6901 | -16.6901 | 8.824e-06 |  |  | 2.17e-07 | 1.0003e-05
| -16.1841 | 16.1841 | -16.1841 | 9.853e-06 |  |  | 1.277e-07 | 1.0004e-05
| -15.6781 | 15.6781 | -15.6781 | 9.96e-06 |  |  | 1.281e-08 | 1.0004e-05
| -15.1721 | 15.1721 | -15.1721 | 9.283e-06 |  |  | 3.493e-07 | 1.0005e-05
| -14.6661 | 14.6661 | -14.6661 | 7.79e-06 |  |  | 5.207e-07 | 1.0006e-05
| -14.1601 | 14.1601 | -14.1601 | 6.633e-06 |  |  | 5.909e-07 | 1.0007e-05
| -13.6541 | 13.6541 | -13.6541 | 6.261e-06 |  |  | 2.246e-07 | 1.0007e-05
| -13.1481 | 13.1481 | -13.1481 | 5.839e-06 |  |  | 1.849e-07 | 1.0009e-05
| -12.6421 | 12.6421 | -12.6421 | 5.642e-06 |  |  | 2.923e-07 | 1.001e-05
| -12.1361 | 12.1361 | -12.1361 | 5.549e-06 |  |  | 3.548e-07 | 1.0012e-05
| -11.6301 | 11.6301 | -11.6301 | 5.674e-06 |  |  | 2.516e-07 | 1.0014e-05
| -11.1241 | 11.1241 | -11.1241 | 5.385e-06 |  |  | 2.309e-07 | 1.0016e-05
| -10.6181 | 10.6181 | -10.6181 | 5.228e-06 |  |  | 2.29e-07 | 1.0019e-05
| -10.1121 | 10.1121 | -10.1121 | 5.59e-06 |  |  | 3.181e-07 | 1.0023e-05
| -9.6061 | 9.6061 | -9.6061 | 6.212e-06 |  |  | 2.696e-07 | 1.0028e-05
| -9.1001 | 9.1001 | -9.1001 | 6.993e-06 |  |  | 9.305e-08 | 1.0035e-05
| -8.5941 | 8.5941 | -8.5941 | 6.906e-06 |  |  | 3.172e-07 | 1.0043e-05
| -8.0881 | 8.0881 | -8.0881 | 6.792e-06 |  |  | 3.396e-07 | 1.0055e-05
| -7.5821 | 7.5821 | -7.5821 | 6.659e-06 |  |  | 2.021e-07 | 1.007e-05
| -7.0761 | 7.0761 | -7.0761 | 6.374e-06 |  |  | 1.712e-07 | 1.0091e-05
| -6.5701 | 6.5701 | -6.5701 | 6.165e-06 |  |  | 2.316e-07 | 1.012e-05
| -6.0641 | 6.0641 | -6.0641 | 6.36e-06 |  |  | 5.442e-07 | 1.0163e-05
| -5.5581 | 5.5581 | -5.5581 | 7.298e-06 |  |  | 5.27e-07 | 1.0227e-05
| -5.0521 | 5.0521 | -5.0521 | 8.435e-06 |  |  | 5.749e-07 | 1.0327e-05
| -4.5461 | 4.5461 | -4.5461 | 4.903e-05 |  |  | 1.905e-05 | 1.0488e-05
| -4.3801 | 4.3801 | -4.3801 | 5.195e-06 |  |  | 6.77e-06 | 1.0562e-05
| -4.2141 | 4.2141 | -4.2141 | 2.796e-06 |  |  | 2.475e-06 | 1.0651e-05
| -4.0481 | 4.0481 | -4.0481 | 4.543e-06 |  |  | 2.618e-06 | 1.0758e-05
| -3.8821 | 3.8821 | -3.8821 | 5.807e-06 |  |  | 3.363e-06 | 1.0889e-05
| -3.7161 | 3.7161 | -3.7161 | 6.642e-06 |  |  | 5.099e-06 | 1.1049e-05
| -3.5501 | 3.5501 | -3.5501 | 6.956e-06 |  |  | 7.081e-06 | 1.1249e-05
| -3.3841 | 3.3841 | -3.3841 | 6.026e-06 |  |  | 8.802e-06 | 1.1498e-05
| -3.2181 | 3.2181 | -3.2181 | 8.076e-06 |  |  | 1.006e-05 | 1.1813e-05
| -3.0521 | 3.0521 | -3.0521 | 7.523e-06 |  |  | 8.101e-06 | 1.2217e-05
| -2.8861 | 2.8861 | -2.8861 | 8.273e-06 |  |  | 8.338e-06 | 1.2742e-05
| -2.7201 | 2.7201 | -2.7201 | 9.183e-06 |  |  | 1.038e-05 | 1.3435e-05
| -2.5541 | 2.5541 | -2.5541 | 8.899e-06 |  |  | 1.028e-05 | 1.4363e-05
| -2.3881 | 2.3881 | -2.3881 | 9.924e-06 |  |  | 1.062e-05 | 1.5633e-05
| -2.2221 | 2.2221 | -2.2221 | 9.993e-06 |  |  | 1.148e-05 | 1.7406e-05
| -2.0561 | 2.0561 | -2.0561 | 1.127e-05 |  |  | 1.276e-05 | 1.9948e-05
| -1.8901 | 1.8901 | -1.8901 | 1.411e-05 |  |  | 1.476e-05 | 2.3698e-05
| -1.7241 | 1.7241 | -1.7241 | 1.647e-05 |  |  | 2.187e-05 | 2.9425e-05
| -1.5581 | 1.5581 | -1.5581 | 1.869e-05 |  |  | 2.954e-05 | 3.8538e-05
| -1.3921 | 1.3921 | -1.3921 | 5.425e-05 |  |  | 0.000752 | 5.3785e-05
| -1.3501 | 1.3501 | -1.3501 | 8.02e-05 |  |  | 0.0002882 | 5.919e-05
| -1.3081 | 1.3081 | -1.3081 | 0.0001285 |  |  | 0.0001625 | 6.5467e-05
| -1.2661 | 1.2661 | -1.2661 | 8.772e-05 |  |  | 0.0001111 | 7.2789e-05
| -1.2241 | 1.2241 | -1.2241 | 9.851e-05 |  |  | 8.999e-05 | 8.1376e-05
| -1.1821 | 1.1821 | -1.1821 | 0.0001251 |  |  | 0.0001093 | 9.1502e-05
| -1.1401 | 1.1401 | -1.1401 | 8.977e-05 |  |  | 0.0001651 | 0.00010351
| -1.0981 | 1.0981 | -1.0981 | 0.0001125 |  |  | 0.0002609 | 0.00011785
| -1.0561 | 1.0561 | -1.0561 | 0.000121 |  |  | 0.0004107 | 0.00013507
| -1.0141 | 1.0141 | -1.0141 | 0.0001157 |  |  | 0.0006645 | 0.00015592
| -0.9721 | 0.9721 | -0.9721 | 0.000161 |  |  | 0.0009351 | 0.00018136
| -0.9301 | 0.9301 | -0.9301 | 0.0001819 |  |  | 0.001124 | 0.00021268
| -0.8881 | 0.8881 | -0.8881 | 0.0002153 |  |  | 0.001917 | 0.00025157
| -0.8461 | 0.8461 | -0.8461 | 0.0002799 |  |  | 0.001354 | 0.0003004
| -0.8041 | 0.8041 | -0.8041 | 0.0003018 |  |  | 0.001584 | 0.00036237
| -0.7621 | 0.7621 | -0.7621 | 0.0003757 |  |  | 0.001803 | 0.00044203
| -0.7201 | 0.7201 | -0.7201 | 0.0005225 |  |  | 0.002179 | 0.00054586
| -0.6781 | 0.6781 | -0.6781 | 0.0006702 |  |  | 0.002775 | 0.00068329
| -0.6361 | 0.6361 | -0.6361 | 0.000859 |  |  | 0.003319 | 0.00086841
| -0.5941 | 0.5941 | -0.5941 | 0.0008371 |  |  | 0.003603 | 0.0011227
| -0.5521 | 0.5521 | -0.5521 | 0.001022 |  |  | 0.00426 | 0.0014801
| -0.5101 | 0.5101 | -0.5101 | 0.003329 |  |  | 0.005164 | 0.0019955
| -0.4681 | 0.4681 | -0.4681 | 0.002551 |  |  | 0.006544 | 0.0027618
| -0.4261 | 0.4261 | -0.4261 | 0.0039 |  |  | 0.008285 | 0.0039425
| -0.3841 | 0.3841 | -0.3841 | 0.007673 |  |  | 0.00991 | 0.0058419
| -0.3421 | 0.3421 | -0.3421 | 0.04695 |  |  | 0.05101 | 0.0090622
| -0.3311 | 0.3311 | -0.3311 | 0.03578 |  |  | 0.03189 | 0.010258
| -0.3201 | 0.3201 | -0.3201 | 0.03373 |  |  | 0.02773 | 0.01166
| -0.3091 | 0.3091 | -0.3091 | 0.03054 |  |  | 0.02577 | 0.013314
| -0.2981 | 0.2981 | -0.2981 | 0.03392 |  |  | 0.02086 | 0.015276
| -0.2871 | 0.2871 | -0.2871 | 0.03752 |  |  | 0.02184 | 0.017617
| -0.2761 | 0.2761 | -0.2761 | 0.04312 |  |  | 0.02532 | 0.02043
| -0.2651 | 0.2651 | -0.2651 | 0.05454 |  |  | 0.02856 | 0.023836
| -0.2541 | 0.2541 | -0.2541 | 0.09127 |  |  | 0.03424 | 0.027992
| -0.2431 | 0.2431 | -0.2431 | 0.1272 |  |  | 0.04251 | 0.033107
| -0.2321 | 0.2321 | -0.2321 | 0.1276 |  |  | 0.05033 | 0.03946
| -0.2211 | 0.2211 | -0.2211 | 0.1138 |  |  | 0.06497 | 0.047435
| -0.2101 | 0.2101 | -0.2101 | 0.119 |  |  | 0.08015 | 0.057557
| -0.1991 | 0.1991 | -0.1991 | 0.3203 |  |  | 0.09186 | 0.070566
| -0.1881 | 0.1881 | -0.1881 | 0.1938 |  |  | 0.1045 | 0.087519
| -0.1771 | 0.1771 | -0.1771 | 0.1398 |  |  | 0.1227 | 0.10995
| -0.1661 | 0.1661 | -0.1661 | 0.1419 |  |  | 0.2739 | 0.14016
| -0.1551 | 0.1551 | -0.1551 | 0.117 |  |  | 0.3314 | 0.18164
| -0.1441 | 0.1441 | -0.1441 | 0.1395 |  |  | 0.4743 | 0.23989
| -0.1331 | 0.1331 | -0.1331 | 0.2535 |  |  | 1.631 | 0.32381
| -0.1221 | 0.1221 | -0.1221 | 0.4739 |  |  | 5.916 | 0.44841
| -0.1111 | 0.1111 | -0.1111 | 0.7527 |  |  | 53.93 | 0.64004
| -0.1001 | 0.1001 | -0.1001 | 0.783 |  |  | 386.3 | 0.94746
| -0.0891 | 0.0891 | -0.0891 | 0.802 |  |  | 1541 | 1.4666
| -0.0781 | 0.0781 | -0.0781 | 1.305 |  |  | 3745 | 2.4006
| -0.0671 | 0.0671 | -0.0671 | 2.831 |  |  | 7915 | 4.223
| -0.0561 | 0.0561 | -0.0561 | 1.91 |  |  | 13690 | 8.1768
| -0.0451 | 0.0451 | -0.0451 | 24.24 |  |  | 36980 | 18.0921
| -0.0341 | 0.0341 | -0.0341 | 47.12 |  |  | 75330 | 48.6885
| -0.0231 | 0.0231 | -0.0231 | 69.74 |  |  | 330200 | 177.5294
| -0.0121 | 0.0121 | -0.0121 | 666.2 |  |  | 810100 | 1014.3008
| -0.0011 | 0.0011 | -0.0011 | 6663 |  |  | 1354000 | 4898.3271