## Sheet1
| Pier 1 | Pier 2 | Pier 3 | Pier 4 |  |  | H1 | H2 | H3 | H4 | V1 | V2 | V3 | V4
Point 1a (Tangential) | [5 empty] | Mean (counts) | 5801.1 | 771.1 | -1873.1 | -1737.9 | -3931 | -3650.1 | -1845.9 | -4244.2
Point 1b (Tangential) | [5 empty] | Acceptance | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000 | +/- 15000
Point 2a (Tangential)
Point 2b (Tangential)
Point 3 (Radial Back)
Point 4 (Radial Front)
Point 5 (Vertical)
[6 empty] | H1 | H2 | H3 | H4 | V1 | V2 | V3 | V4
[5 empty] | H1 | 8350.9418 | -5056.1049 | -327.0384 | -1879.5187 | -178.9088 | 209.3388 | 192.1884 | -370.0864
[5 empty] | H2 | -4104.049 | 8306.5349 | -1822.532 | -448.1179 | 134.8916 | -100.465 | -301.8067 | 139.7868
[5 empty] | H3 | -233.5984 | -2065.5751 | 8170.4572 | -4615.5669 | 178.7694 | -183.7838 | -239.1095 | 118.1154
[5 empty] | H4 | -1807.7793 | -701.3897 | -4558.2268 | 9000.5009 | -488.2914 | 367.591 | -1.0098 | -441.0128
[5 empty] | V1 | -87.0864 | 1.5672 | 302.0506 | -174.5116 | 7490.8344 | 918.8225 | -1656.3534 | 784.3534
[5 empty] | V2 | 182.2748 | -404.5652 | -128.0876 | 486.5756 | 833.8752 | 7402.042 | 675.0018 | -1629.1482
[5 empty] | V3 | 309.8688 | -477.3355 | -80.087 | 272.8216 | -1436.731 | 1099.1221 | 7236.4276 | 695.124
[5 empty] | V4 | -177.839 | 74.7887 | 291.7698 | -126.4646 | 955.694 | -1414.8926 | 824.4469 | 7487.4108
[6 empty] | Slopes | Offsets
[5 empty] | H1 | H1: 1.6327; H2: 1800.3992
[5 empty] | H2 | H1: 1.8775; H2: -522.5522
[5 empty] | H3 | H1: 1.6317; H2: 1959.9438
[5 empty] | H4 | H1: 1.7581; H2: -177.9831
[5 empty] | V1 | H1: 1.5382; H2: -4082.29
[5 empty] | V2 | H1: 1.5402; H2: -1558.7902
[5 empty] | V3 | H1: 1.4154; H2: -516.5383
[5 empty] | V4 | H1: 1.5593; H2: -5144.5619
[6 empty] | IPS Readouts HEPI Locked | Offset Value
[5 empty] | H1 | H1: 1331.1; H2: -1331.1
[5 empty] | H2 | H1: 957.72; H2: -957.72
[5 empty] | H3 | H1: 2157.4; H2: -2157.4
[5 empty] | H4 | H1: -1303.6; H2: 1303.6
[5 empty] | V1 | H1: -2742.7; H2: 2742.7
[5 empty] | V2 | H1: -511.83; H2: 511.83
[5 empty] | V3 | H1: 1034; H2: -1034
[5 empty] | V4 | H1: -2882.9; H2: 2882.9